成都市龙泉驿区妇幼保健院

PCR实验室辅助设备一批采购项目比选公告

- 项目名称：PCR实验室辅助设备一批(详见附件清单）

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价30000元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起15日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并验收合格后付合同金额的90%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2020年4月17日17时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2020年4月20日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院三楼会议室

附件：1、货物清单及技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年4月14日

附件1：货物清单及技术参数要求：

| 货物名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 冷藏冷冻冰箱 | 2台 | 1、总容积： 不小于260升（冷藏室有效容积不小于160L，冷冻室有效容积不小于105L；功率：125W）； 2、外形尺寸（mm）：≥620mm*680mm*1900mm 3、冷藏温度：2℃～8℃可调；冷冻温度：-10℃～-26℃可调； 4、故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警等；可有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等报警方式； 5、多重保护功能：开机延时，停机间隔等； 6、冷藏室内配置不少于3个搁架； 7、有安全锁扣，防止随意开启； 8、双层密封结构设计，保温效果好； 9、可用于PCR实验室试剂、样本保存。 |
| 迷你离心机 | 2台 | 1、转速：4000-7000rpm,相对离心力：960-2900g; 2、样品处理量：2x8x0.2ml PCR 排管 3、外形尺寸≤180x180x130mm 4、噪音最高不超过49db。 5、5秒内达到最高转速90%； 6、更换转子方便：不用任何工具即能更换转子； 7、离心力大：相对离心力最高达2000g以上。 8、停机：自由停机不超过15秒，开盖停机不超过5秒； 9、安全系数：内有三个触动开关，要三个开关同时闭合才能运转，避免不规范操作影响安全。 10、适配转子：1号转子 8×1.5/2ml/0.5ml/0.2ml 2号转子 2×8×0.2ml |
| 移液器 | 4把 | 1、量程0.5-10ul（1把）,增量0.1ul,测量体积10ul时允许最大系统误差不超过1.00%(0.1ul)，允许随机误差不超过0.80% (0.08ul); 2、量程100-1000ul（1把）,增量5ul,测量体积l000ul时允许最大系统误差不超过0.60% (6ul)，允许随机误差不超过0.20% (2ul)； 3、量程10-100uI（2把）,增量1ul,测量体积100ul时允许最大系统误差不超过0.80%(0.8ul) ,允许随机误差不超过0.15% (0.15ul)： 4、数字视窗，便于査看; 5、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修; 6、下半支可高温高压消毒； 7、精确的分液，毎支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 |
| 医用紫外线杀菌灯车 | 3台 | 1、电源电压：220V±22V 50Hz； 2、灯管功率≥55W； 3、工作温度：5-40°C； 4、消毒时间控制范围：0-120分钟； 5、灯管可调整角度 0-180°； 6、电源线长≥1.7米； 7、灭菌效力：30m2不超过15分钟；能提供相关产品检验报告。 |

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录