成都市龙泉驿区妇幼保健院

负压救护车车载设备采购比选公告

一、项目名称：负压救护车车载设备采购项目

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目内容、技术及服务要求：

本项目总预算14.5万元

1、项目内容：详见附件1

2、技术及服务要求：详见附件2

3、本项目只设一个包件，不接受联合体投标，不允许转包和分包

4、本项目公布中选结果后，要求清单内的设备及耗材于14天内到达业主方指定地点

五、比选方式：业主方对投标方的比选文件内容进行综合评价。

六、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

黄老师   69330809

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名可通过上面公布的联系人电话报名，也可在规定时间内现场报名

报名及比选资料递交截止时间：2020年5月25日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科  C304

七、比选时间：2020年5月25日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：

- 项目内容

- 技术和服务要求

- 比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年5月18日

附件1：

| 负压救护车车载设备配置表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 电动吸引器 | 1台 |
| 2 | 输液泵 | 1台 |
| 3 | 监护仪（本项目核心设备） | 1台 |
| 4 | 双相波除颤监护仪（本项目核心设备） | 1台 |
| 6 | 心电图机 | 1台 |
| 9 | 铲式担架 | 1台 |
| 10 | 软担架 | 1台 |
| 11 | 脊柱用物（清单见下表） | 1套 |
| 12 | 急救包（清单见下表） | 1套 |
| 13 | 气管插管包（清单见下表） | 1套 |
| 14 | 个人防护用品（清单见下表） | 7套 |

| 急救包清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 叩诊锤 | 1 | 剪刀 | 1 |
| 小电筒 | 1 | 镊子 | 1 |
| 体温计 | 1 | 血管钳 | 1 |
| 听诊器 | 1 | 夹板 | 2 |
| 输液器 | 5 | 伤情识别卡 | 10 |
| 留置针（大、中、小） | 3 | 手腕带 | 10 |
| 敷贴 | 3 | 创可贴 | 10 |
| 头皮针（5、7、12号） | 6 | 无菌手套 | 2 |
| 空针（5ml) | 3 | 检查手套 | 2 |
| 空针（20ml) | 1 | 止血带 | 5 |
| 空针（50ml) | 1 | 吸氧管 （成人、小儿、新生儿） | 3 |
| 砂轮 | 1 | 吸氧面罩 （成人、小儿、新生儿） | 3 |
| 胶布 | 1 | 胸穿包 | 1 |
| 压脉带 | 1 | 产科急救包 | 1 |
| 消毒棉签 | 10 | 血糖试纸 | 5 |
| 肝素帽 | 2 | 血糖采血针 | 5 |
| 延长管 | 2 | 收据本 | 1 |
| 纱布 | 5 |  |  |
| 绷带 | 5 |  |  |
| 棉垫 | 2 |  |  |
| 三角巾 | 2 |  |  |
| 头套 | 2 |  |  |
| 雨衣、雨靴 | 4 |  |  |
| 长、短夹板 | 4 |  |  |

| 气管插管包清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
| 成人简易呼吸器 | 1 | 一次性气管插管包 | 1 |
| 小儿简易呼吸器 | 1 | 舌钳 | 1 |
| 麻醉面罩 （成人、新生儿、小儿） | 3 | 口咽通气管 （大、中、小） | 3 |
| 成人喉镜 | 1 | 开口器/压舌板 | 1 |
| 成人喉镜片 （大、中、小） | 3 | 吸痰管 （成人、小儿、新生儿） | 3 |
| 小儿喉镜 | 1 | 胶布 | 1 |
| 小儿喉镜片 | 2 | 氧气枕 | 1 |
| 一次性气管导管 （3、4、5.5、7） | 4 |  |  |

|  |  | 脊柱包用物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品 |  |  | 数量 |  |  |  | 物品 | 数量 |  |
| 颈托 |  |  | 2 |  |  |  | 头部固定器 | 1 |  |
| 三角巾 |  |  | 15 |  |  |  | 约束带 | 4 |  |
| 个人防护用品（7套） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物品 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 防护服 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| N95防护口罩 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 外科口罩 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 乳胶手套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 防护眼罩 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 防护面屏 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

附件2：

技术和服务要求

一、电动吸引器   1台

1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 
3、抽气速率：≥20 L/min
4、噪声：≤65 dB(A)
5、贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）
6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
7、输入功率：110VA
8、机内电池在充足情况下，平均工作时间：≥30分钟
9、毛重： ≤6.5 ㎏； 净重：≤4.5 ㎏

二、双相波除颤监护仪   1台

1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。配置心电监护导联线（3/5多联）。

2、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

3、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

4、除颤充电迅速，充电至200J < 5s。

5、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

6、配两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。

7、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

8、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

9、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

10、彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率800×480以上，最多可显示3道波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

11、50mm以上记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

12、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

13、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

14、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受跌落冲击。

三、监护仪   1台

1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2、转运监护仪，满足救护车车载使用，通过相关转运标准

3、小巧便携。

4、防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

5、坚固耐用，抗跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

6、内置锂电池供电，支持持续监测。

7、内置电源接口，可以进行车载充电。

8、支持心电，阻抗呼吸，血氧、有创血压、无创血压和2通道以上体温监测。

9、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

10、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

11、提供心律失常事件的实时分析。

12、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

13、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

14、100小时以上趋势表、趋势图回顾。

15、具备事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒以上三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

16、具备1000条NIBP测量结果回顾。

17、 36小时以上全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

18、配置固定支架。

四、输液泵    1台

1、用于精确输液，适用于车载

2、 设备先进、结构合理、加工精密

3、模块式设计，能组成输液工作站/输液管理系统；

4、无需附件可实现多泵连接，便于转运管理，容易操作、养护和维修

5、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP23、C60601-1-2/YY0505-2005、6、 DPS在线动态压力监测，显示在线压力，报警压力阈值可调，四个国际压力单位可互换（mmHg/kPa/bar/psi）

7、 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）

8、防重力自由流功能

9、气泡探测，连续气泡

10、自动键盘锁

11、速率波动控制

12、在线滴定功能

13、速率范围：0.1-2000ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-2000ml/h）；

14、预置总量范围：0.1-9999.99ml，递增：0.01ml；

15、 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）

16、安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或车载支架上；

17、 快推：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增，快推预置量0.1-9999.99ml，同步显示给入的快推量，自动和手动快推可选；

18、 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

19、预存≥20种输液器品牌规格，自动识别输液器品牌，可校准自定义输液器；

20、 ≥3.5”TFT彩色大屏幕，同屏显示：速率、当前注射状态、预置量、已注射量、剩余时间、输液器品牌、电池容量、药物名称、报警压力阈值和在线压力、报警信息 ；

21、 分轻、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

22、 严重报警信息：堵塞、电池用完、预置量完成、注射完成、气泡报警、门打开、系统错误；

一般报警信息：遗忘提醒、电池电量低；

轻度报警信息：输液接近完成、待机时间到达、预置量接近完成、网电脱落；

23、 具有≥6种注射模式可选：流速模式、时间-容量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、点滴模式、首剂量模式和微量模式；

24、电池工作时间≥10小时@5ml/h；

25、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，0.53-0.28A；DC 10-16V，2.25A-1.5A；

26、 信息储存：自动储存≥2000条的操作信息；

27、数据传输、护士呼叫、DC连接；

28、 可加装无线模块，实现无线联网监测；

29、可拆卸防水膜预防液体进入设备腐蚀机器方便清洗和消毒。

五、心电图机    1台

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

- 起搏器采样率≥16,000Hz；

- 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- 电压分辨率≥1uV；

- 模数转换≥24位；

- 静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 开机出波形时间＜7秒；

- 内置存储容量≥ 800份；

- 电池单次充电可供打印≥ 400份报告；

- 屏幕可预览完整的心电图报告；

- 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

- U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

- 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

- 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

- 心电放大器：直流耦合；

- 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

- 重量＜ 5Kg；

21.能固定在救护车车厢支架上。

服务要求

- 中选商家在接到中选通知后，14天内将本项目要求设备及耗材，送交业主方指定地点

- 中选商家需要将本项目设备安装固定到业主方的负压救护车上，并调试至正常使用，同时完成人员培训

- 中选商家对本项目设备提供≥1年整机质保

附件3：

比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函（单机价格和总价分别标明）

- 技术参数响应表（按照第四条的要求，标注偏离情况）

- 服务保障方案和承诺

- 业绩

- 产品彩页

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录