成都市龙泉驿区妇幼保健院

输液泵采购项目比选邀请函

- 一、项目名称：输液泵

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目预算1万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起7日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并验收使用合格后30天付合同金额的100%，

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的医疗器械生产企业许可证及医疗器械经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2020年7月15日12时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2020年7月16日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年7月10日

附件1：技术参数需求 序号; 技术要求. 1; 卧式结构、横式安装输液管方式，可固定在输液架上、平放在桌面、新生儿温箱上。. 2; 具有管路加热功能。. 3; 具有输液器标定功能，兼容各种泵用输液器。. 4; 双屏幕显示：数码管显示速度，LCD屏显示预置量、速率、累积量、压力档、压力动态显示. 5; 在操作面板上具有8种以上报警信息：阻塞、门开、气泡、超时、输完、KVO、错误、点滴异常等. 6; 速率：0.1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h). 7; 流速范围1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h). 8; 点滴范围1-200滴／min. 9; 冲洗速率600-1000ml/h速率可调. 10; KVO速率0.1-5ml/h，速率可调节. 12; 阻塞报警阀值三档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg. 13; 输液精度≤±5%. 14; 报警提示：输液完毕、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、市电故障或电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统出错、输液器未校准提示、KVO完毕、点滴传感器异常. 15; 输液模式：流速模式、点滴模式、体重模式、时间模式、预两组输案模式；. 16; 输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种. 17; 泵和固定夹是一体化装置，不需要任何工具安装拆卸，可任意90℃旋转进行横、竖固定；每个输液泵需配备一个输液架.

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录