成都市龙泉驿区妇幼保健院

空气消毒机采购项目比选邀请函

- 项目名称：空气消毒机

二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目预算4.8万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起7日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并验收合格后付合同金额的90%，剩余10%作为质保金在质保期满一年后7个工作日内支付。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

①与采购内容相关的营业执照副本复印件；

②与采购内容相关的生产企业许可证及经营企业许可证；

③提供生产企业相关授权书；

④提供货物参数要求相关证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹老师   69330808

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2020年7月15日12时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2020年7月16日16时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

附件：1、技术参数需求

2、比选文件格式

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2020年7月10日

附件1：技术参数需求 序号; 技术要求. 1; 主机壳体选用金属材质，全翻盖式机壳，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状，易清洁. 2; 微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏. 3; UV管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示. 4; 具有整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能. 5; 具有主控制芯片，附带时钟计时芯片。. 6; 程控、遥控、手控多控消毒运行. 7; 风速高、中、低可选，采用下进上出风结构. 8; 适用体积：≥100m3. 9; 外形：平板壁挂式. 10; 循环消毒风量：≥1000m3/h. 12; 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75×103μW/cm2. 13; 消毒功率：≤430W. 14; 紫外线管寿命：≥5000h. 15; 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2. 16; 消毒时空气中臭氧量：≤0.16mg/m3. 17; 负离子发生量：≥6×106个/cm3. 18; 噪音：≤55dB(A). 19; 消毒后空气中细菌总数：能达到Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准. 20; 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）.

附件2：比选文件格式

- 公司资质（复印件盖鲜章）

- 法人授权委托函

- 代理人身份证明

- 报价函

- 生产企业相关授权书

- 技术参数响应表（标注偏离情况）

- 公司需要说明的其他内容

比选文件一正一副，必须有目录