成都市龙泉驿区妇幼保健院

全自动血液细胞分析仪医疗设备采购项目比选方案

- 项目名称：全自动血液细胞分析仪

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价29万元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起5日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后叁年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并使用验收合格后付合同金额的90%，质保期满1年后支付合同金额的10%。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、参选单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件（提供附件3中资格承诺函）

4、采购产品为医疗器械，比选申请人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供生产厂家生产许可证、比选申请人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料及生产厂家授权；响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

六：比选方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹珊   028-69330808   黄祈  028-69330809

2、报名及比选资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及比选资料递交截止时间：2021年1月15日17时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、比选时间：2021年1月18日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

- 附件：

- 附件1：技术参数需求

- 附件2：比选文件要求及模版

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2021年1月11日

附件1：技术参数要求

- 1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 2.检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 3.研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 4.进样方式：全自动进样，封闭进样

- 5.检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 6.样本添加：可随时添加样本

- 7.进样器容量：≥40个

- 8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 9.样本用量：五分类+CRP模式≤45μl，CRP模式≤25μl

- 10.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- 11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- 12.WBC线性范围：0~400×109/L

- 13.CRP线性范围：0.3~300mg/L

- 14.CRP携带污染：≤1.0%

- 15.操作系统：全中文操作分析报告软件

- 16.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 17.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- 18.工作电压: (100V-240V～)允差±10%

19.配备断电保护设备（UPS）、接入LIS系统，并配置一套工作站（所需费用包含在本次报价中）。

附件2：比选文件要求：

- 凡报名参加比选的单位均须制作报价文件正本一份，文件胶装密封，封面标注项目名称，每一页均须加盖公章，内容包含且不限于以下资料：

- （一）报价文件目录；

- （二）报价一览表或报价方案；

- （三）资格、授权证明及配套文件；

- （四）技术或服务应答表及配套支撑材料；

- （五）比选申请人认为可证明其综合竞争力的其它材料。

- （六）比选申请人在编制比选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

- （七）比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

- 如果参选单位未按要求提供相关完整、真实资料，报价文件视为无效。

以下为模版：

成都市龙泉驿区妇幼保健院

全自动血液细胞分析仪采购项目

比

选

申

请

书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

年  月  日

1、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的比选活动。委托代理人在比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）联系电话：

委托代理人：（签字）手机：

委托代理人部门：职务：

单位电话：传真：

比选申请人：（全称并加盖企业法人公章）

日期：年月日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

2、报价函

项目名称：

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 生产厂家 | ## 规格型号 | ## 单位 | ## 单价（元） | ## 是否属于进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 单价汇总后的报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目的所有费用，项目执行过程中产生的运输、安装等费均包含在本次报价中。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：年月日

3、承诺函

致四川国际招标有限责任公司：

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号）的比选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、非联合体参加本项目。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：   年    月   日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

4、营业执照或具有独立承担民事责任的能力的证明材料

5、采购需求（第四章）应答表

| ## 序号 | ## 比选参数要求 | ## 投标应答 | ## 满足/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与比选文件商务要求、技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与比选文件技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受比选文件要求的所有内容，比选申请人不得以未作应答而拒不接受。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：  年  月  日

6、比选申请人认为可提供的其他证明材料

（格式自拟）