成都市龙泉驿区妇幼保健院

可移动采样舱项目采购公告

- 项目名称：可移动采样舱项目

- 二、项目业主：成都市龙泉驿区妇幼保健院

三、项目施工地：龙泉玉扬路383号

四、项目要求： 项目最高限价60000元

1、货物及相关技术参数要求详见附件

2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号、配置及相对应的技术参数。

3、中标供应商提供的产品必须是原厂原装正品。外包装箱和产品序列号必须完整无缺，所有设备的外包装箱未经采购单位验收，不得私自开箱安装（或拆封），否则采购单位有权拒收。

4、供应商须在中选之日起10日内完成供货，包货物运输安装。

5、售后服务：质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场， 48 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

6、付款方式：货到安装并使用验收合格后付合同金额的90%，质保期满1年后支付合同金额的10%。

7、本项目不接受联合体参与。

五、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、参加本次采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、参选单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件（提供申请书附件3中资格承诺函）

六：方式：采取综合评定的方式。

七、其他

1、业主方联系人（可以通过以下电话进行比选报名）

曹珊   028-69330808   黄祈  028-69330809

2、报名及投标资料递交要求：

①公司盖章，密封

②资料必须编制目录、页码并成册

报名及投标资料递交截止时间：2021年3月22日10时

递交地址：成都市龙泉驿区妇幼保健院后勤科

七、评标时间：2021年3月22日15时

（若有变更，采购人根据递送资料时留存的公司电话联系投标人）

比选地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院会议室

- 附件：

- 附件1：技术参数需求

- 附件2：评标文件要求及模版

成都市龙泉驿区妇幼保健院

2021年3月17日

附件1：技术参数要求

1.正压新风系统，舱内气压30±15pa正压，达到正压稳定时间≤5分钟。

2.压力传感系统，低于15pa安全工作气压，传感器报警。

3.高效过滤系统，净化级别7级。对于0.3颗粒过滤效率可达99.99％。

4.无接触式红外线体温测量，温度异常报警。预警温度设置37.3℃，采集精度±0.3℃。体温采集时间≤1S，采集间隔≤2S，采集距离10－15cm。

5.智能感应式消毒，快捷实现采样手套消毒。

6.紫外线消毒,采样人员离舱后定时开启。紫外线灯辐射照度值应≥70uW／cm2。

7.电压：AC－v220－50HZ。

8.冷暖空调，温度调节范围20－27度。

9.噪音等级：正压、空调运行时≤75db。

10中文可操作显示屏，显示设备参数：压差、温度、湿度等。

11.高清对讲机。

12.舱体设计视野通透。

13.底部脚轮能实现设备便捷移动。

14.配置医用棉签、医疗废物及标本收纳装置。

附件2：投标文件要求：

- 凡报名参加投标的单位均须制作报价文件正本一份，文件胶装密封，封面标注项目名称，每一页均须加盖公章，内容包含且不限于以下资料：

- （一）报价文件目录；

- （二）报价一览表或报价方案；

- （三）资格、授权证明及配套文件；

- （四）技术或服务应答表及配套支撑材料；

- （五）申请人认为可证明其综合竞争力的其它材料。

- （六）申请人在编制投标文件时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由申请人根据实际情况自主编制。

- （七）申请人应按照投标文件格式的要求编制投标文件。投标文件密封后按规定的时间和地点提交。

- 如果参选单位未按要求提供相关完整、真实资料，报价文件视为无效。

以下为模版：

成都市龙泉驿区妇幼保健院

可移动采样舱采购项目

投标文件

申请人：（全称并加盖单位公章）

年  月  日

1、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）的评标活动。委托代理人在采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关评标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):（签字）联系电话：

委托代理人：（签字）手机：

委托代理人部门：职务：

单位电话：传真：

申请人：（全称并加盖企业法人公章）

日期：  年   月    日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）

2、报价函

项目名称：

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 生产厂家 | ## 规格型号 | ## 单位 | ## 单价（元） | ## 是否属于进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 单价汇总后的报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目的所有费用，项目执行过程中产生的运输、安装等费均包含在本次报价中。

申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

评选日期：年月日

3、承诺函

致四川国际招标有限责任公司：

本公司（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、非联合体参加本项目。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年    月   日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

4、营业执照或具有独立承担民事责任的能力的证明材料

5、采购需求（第四章）应答表

| ## 序号 | ## 参数要求 | ## 投标应答 | ## 满足/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与文件商务要求、技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与文件技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受投标文件要求的所有内容，申请人不得以未作应答而拒不接受。

申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

6、申请人认为可提供的其他证明材料

（格式自拟）