附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院空气消毒机一批，具体内容如下：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台） | 单价最高限价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 空气消毒机（移动式） | 2 | 5000 |
|  | 1-2 | 空气消毒机（壁挂式） | 4 | 5000 |

二、商务要求：

*1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后10日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

*2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，中标人完成全部货物的运输、安装、调试等工作，经采购人验收合格结束后 ，采购人支付合同金额的100%。

2.2 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

2.3 逾期支付责任：采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人逾期付款的，依据相关规定承担相关责任。（此条款为采购人责任，供应商投标时无需应答）

3.质保期：不低于壹年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、技术、服务要求：

（一）空气消毒机（移动式）

1.微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2.UV管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示；

3.UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4.具备整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5.具备主管失效备管自动支援及加强功能；

6.采用主控制芯片，附带时钟计时芯片；

7.支持程控、遥控、手控等多控消毒运行；

8.风速高、中、低可选，双通道立体式出风；

9.带可反复使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌；

10.外设防滑扶手，推拉移动自如。

11.适用体积：≥100m³

12.外形：移动式

13.循环消毒风量：≥1000m3/h

14.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处检测）：≥7.29×103μW/cm2

15.消毒功率：≤430W

16.紫外线管寿命：≥5000h

17.紫外线泄漏量：≤5μW/cm2

18.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

19.负离子发生量：≥6×106个/cm3

20.噪音：≤55dB(A)

21.消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

22.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

（二）空气消毒机（壁挂式）

1.微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2.UV管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示；

3.UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

4.具备整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5.具备主管失效备管自动支援及加强功能；

6.采用主控制芯片，附带时钟计时芯片；

7.支持程控、遥控、手控等多控消毒运行；

8.风速高、中、低可选，采用下进上出风结构；

9.带可反复使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌；

10.全翻盖式机壳，方便于日常清洗维护；

11.适用体积：≥100m³

12.外形：壁挂式

13.循环消毒风量：≥1000m3/h

14.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处检测）：≥7.29×103μW/cm2

15.消毒功率：≤430W

16.紫外线管寿命：≥5000h

17.紫外线泄漏量：≤5μW/cm2

18.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3

19.负离子发生量：≥6×106个/cm3

20.噪音：≤55dB(A)

21.消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

22.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）