附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院PCR实验室配套设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量（台） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 医用PCR分析仪 | 1 | 288000.00 |
|  | 1-2 | 生物安全柜 | 2 |  |

二、商务要求：

*1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后10日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

*2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于伍年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、技术、服务要求：

（一）医用PCR分析仪

1、激发光源： LED光源

2、检测器：高灵敏度光电传感器

3、★样本容量： ≥2*48孔，双模块

荧光检测波长：通道1:  470nm-510nm

通道2:  530nm-565nm

通道3:  580nm-620nm

通道4:  630nm-665nm

通道5: 预留

通道6：预留

4、可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TAMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5

5、模块功能：双模块可独立运行2个48孔实验

6、★激发、检测光的传输模式:每一反应孔独立的光纤传输

7、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM

8、模块温度范围：4℃-99℃

9、检测线性范围：10^0-10^10

10、★检测灵敏度：最小分辨率一个拷贝

11、反应容积：15ul-100ul

12、控温模式：半导体热电模块

13、升降温速率（MAX）：4.0℃/S

14、★温控精度：±0.1℃

15、★样品间温度均匀性：±0.1℃

16、热 盖：电子自动控制热盖

17、配备备用电源、工作站及接入LIS系统，所需费用包含在本次报价中。

18、质保期不小于5年。

（二）生物安全柜

19、安全柜基本要求：使用人数：1—2人；30%外排，70%循环；外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

20、系统排风总量：520 m³/h；风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

21、额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W）。

22、噪音等级：≤67dB；照明：≥1000lx

23、★过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%。

24、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，易于清洁。

25、★脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

26、★前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；保护人员及实验的安全；

27、★显示屏可全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示。

28、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员安全；

29、气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

30、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率。

31、报警系统包含：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警。

32、连锁保护：安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁。

33、质保期不小于5年。