附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院发热门诊输液区消毒设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气消毒机 | 10 | 台 | 5000.00 | 76000.00 |
|  | 超低容量消毒机 （气溶胶喷雾器） | 2 | 台 | 13000.00 |  |

*二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后10日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于壹年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要，同时提供所投标产品检测报告原件到采购人处对投标文件技术要求应答表中重点技术参数要求真实性进行核实备查。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员。

三、技术、服务要求：

（一）空气消毒机

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测真人语音故障提示；

3、紫外线强度自动检测，镜面不锈钢板增加照射强度，主管失效备管自动支援及加强功能；

4、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

5、自动、遥控、手控多控消毒运行；

6、风速高、中、低可选，双通道立体式出风，风叶采用金属材质；

7、带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌；

8、外设防滑扶手，推拉移动自如。

9、适用体积：≥100m3；

10、外形：移动式；

11、外观尺寸≤60cm×45cm×95cm；

12、循环消毒风量：≥1000m3/h；

★13、紫外线辐照强度：≥7.29×103μW/cm2（提供垂直距离灯管15cm处的第三方检测报告复印件）；

14、紫外线管寿命：≥5000h；

★15、消毒时空气中臭氧量：≤0.03mg/m3（提供第三方检测报告复印件）；

16、紫外线灯管数量：≥7支（交付现场验收）；

★17、自然菌消亡率：≥99%（提供第三方检测报告复印件）；

★18、消毒后空气中细菌总数：≤23cfu/m3（提供第三方检测报告复印件）。

（二）超低容量消毒机：

★19、最大续航时间≥10小时，锂电池动力电池，双动力、长续航、带电量显示。

20、充电时间≤3小时；

21、药箱容积≥8L；

22、最大声压≤80dB；

★23、多喷头、大雾量，最大喷雾量≥800mL/min，喷雾距离远、颗粒细致、均匀，可更换喷嘴选择不同喷雾粒径。

★24、喷雾粒径：5-300μm；

★25、最大静风射程：6m；

26、外壳材料：PE+增强尼龙工程塑料+冷轧钢板喷塑+阻燃；

27、水箱材质：PE；水阀材质：316L不锈钢；水管材质：PP；喷嘴材质：钛合金；

28、水箱二级风机增压。