附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院发热门诊输液区输液设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 8 | 台 | 7000.00 | 61000.00 |
|  | 推注泵 | 1 | 台 | 5000.00 |  |

*二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后10日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于伍年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、技术、服务要求：

（一）推注泵

1、能自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml。

2、速率范围：0.01-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h

3、★在线动态压力监测，可实时显示管路的压力状态

4、预置量范围：0.1–9999ml（最小增量0.01ml），预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

5、累积量范围：0-9999.9ml

6、实体薄膜按键控制流速（非触摸），同屏显示：阻塞压力等级、压力实时状态、报警信息、电池电量和充电状态、注射速度、累积量；

7、注射精度：≤±2%；

8、具有注射模式：速度模式；

9、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

10、★快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

11、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

12、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

13、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增

14、KVO（保持静脉开放）速度: 0.1ml/h-5ml/h；

15、★整主机自带提手，整机重量不超过2kg。

16、安全防护类型：CF1；防水防尘等级：≥IP34；

17、分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

严重报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

一般报警信息：系统异常、待机时间结束；

轻度报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；

18、★电池工作时间≥6小时@5ml/h；

19、网络数据接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

20、可加装无线模块，实现无线联网监测，具备信息存储；

（二）输液泵

21、安全防护类型：CF1；防水防尘等级：≥IP34；

22、在线动态压力监测，可显示当前输液管路中实时压力数值；

23、压力报警阈值至少3档可调；

24、具备待机功能，待机时间范围 00:01-99:59 （hh:mm）

25、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

26、★双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小至少分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul 5档可调；

27、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

28、★需具备实体薄膜按键控制流速（非触摸）

29、全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

30、在线滴定功能，在不中断输液的情况下可以随时更改速率；

31、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

32、快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

33、★同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力数值、报警信息 ；

34、KVO（保持静脉开放）速度： 0.1ml/h-5ml/h

35、★整机重量不超过2kg，主机自带提手；

36、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

37、具有至少2种输液模式：速度模式、滴速模式；

38、★电池工作时间≥6小时@25ml/h

39、网络数据接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

40、电源接口处具备防水胶条，防止渗水短路

41、★连续气泡监测功能：60分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

42、★具备泵片防水膜，便于清洁和消毒，同时防止药液进入机器内部引起腐蚀，粘连泵片影响输液精度；

43、可加装无线模块，实现无线联网监测，具备信息存储。