附件1：项目需求

（本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院发热门诊输液区监护设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 8 | 台 | 29000.00 | 232000.00 |

*二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后10日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：主机不低于叁年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、技术、服务要求：

（一）整机要求

1、一体化便携监护仪。

2、配置提手,可移动。

★3、≥10英寸彩色触摸屏，分辨率达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。显示屏可支持亮度自动调节功能。

★4、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数具有除颤保护功能。

5、监护仪设计使用年限≥8年。

6、监护仪清洁维护支持的清洁剂种类不少于30种。

7、具有防水功能，等级≥IPX2。

8、具有整机抗跌落设计。

（二）监测参数：

9、配置3/5导心电，支持呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测。

★10、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

11、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

12、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

13、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

14、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

15、支持升级，提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果。

16、提供SpO2、PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

17、支持指夹式/指套式血氧探头，具有防水功能，防水等级IPX7及以上，支持液体浸泡消毒和清洁。

18、配置无创血压测量，适用于成人、小儿和新生儿。

★19、提供手动、自动、连续和序列等多种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

20、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

21、提供辅助静脉穿刺功能。

（三）系统功能

22、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

23、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队及时识别报警来源。

24、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

25、支持事件回顾，≥1000条。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

26、≥1000组NIBP测量结果。

27、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

28、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

29、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

30、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

31、监护仪支持各种模式，至少包含：夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

32、提供心肌缺血评估工具，可以查看ST值的变化。

33、提供计时器功能，界面区提供设置不低于3个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

34、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

35、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员识别异常趋势信息。

36、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

★37、配置要求：

37.1每台监护仪配置：1台推车；

37.2附件包括：心电导联线10套、成人血压袖带8套、儿童血压袖带8套、血氧探头16套、便携式血氧仪2台。