附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述：

本项目2个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院2024年度医疗设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 微波治疗仪 | 2 | 台 | 20000.00 | 53200.00 |
|  | 2 | 低频脉冲治疗仪 | 1 | 台 | 10000.00 |  |
|  | 3 | 电子针疗仪 | 4 | 台 | 800.00 |  |
| 02 | 1 | 振动排痰仪 | 1 | 台 | 20000.00 | 53200.00 |
|  | 2 | 活检枪 | 1 | 台 | 20000.00 |  |
|  | 3 | 弱视综合治疗仪 | 2 | 台 | 6600.00 |  |

★二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后15日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于贰年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、项目服务内容及要求：

（一）采购包01：

1.微波治疗仪：

1.1 微波频率：2450MHz；

1.2 微波功率：治疗：0～99W，理疗：0～99W；

1.3 治疗时间：治疗：0～99秒，理疗：0～30分；

1.4 控制方式：自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位；

1.5 显示方式：数码显示；

1.6 工作方式：连续波方式；

1.7 配置2个腔内辐射器：用于耳鼻喉腔内治疗，辐射器驻波系数≤2；

1.8 安全性：无用辐射＜10mW/cm²。外壳辐射＜1mW/cm²。自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能；

1.9 ▲具有功率调整自适应功能，输出功率稳定；

1.10 ▲具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态；（提供软件测试报告）

1.11 主机采用一体化推车机柜；

1.12 ▲适用范围：主要适用于耳鼻咽喉部位炎症的治疗。

2.低频脉冲治疗仪：

2.1 主要功能：乳汁分泌少、乳腺管不通、乳腺小叶增生、术后镇痛；

2.2 显示界面：≥8寸显示屏；

2.3 操作方式：薄膜按键操作；

2.4 外观要求：便携式；

2.5 语音功能：使用过程中有相应语音操作提示，避免医护人员操作失误；

2.6 输出通道：双通道或四通道独立输出，可以同时多人或单人多部位治疗；

2.7 时间设置：0～99min 连续可调，步进时间为1 min，最大误差±1 min。屏幕显示面板倒计时显示治疗时间，治疗结束时，蜂鸣器报警，其结束治疗功能模块后无能量输出；

2.8 ★配置要求：配置台车1个、电极线、电极片（乳房用）。

3.电子针疗仪：

3.1 输出功率：10.0VA；

3.2 输出电流限值：≤10mA；

3.3 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

3.4 输出脉冲路数：六路输出；

3.5 输出脉冲宽度：0.2ms±30％；

3.6 输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为±15％；

3.7工作模式：

连续波工作模式：连续；

断续波工作模式：工作15s，停5s；

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比1:5；疏波5s，密波10s。

- 采购包02：

1.振动排痰仪：

1.1 适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生；

1.2 主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成；

1.3 结构形式：不可分拆的柜机推车式；

1.4 显示方式：液晶显示界面；

1.5 操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，需提供专利证书佐证；

1.6 输出路数：一路C型标准传动形式；

1.7 标准传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备6种不同型号的治疗头；

1.8 传动动力头偏心距：3mm±0.5mm；

1.9 伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz；

1.10 工作模式：手动模式和自动程序模式；

1.11 手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz；

1.12 手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min；

1.13 自动程序模式：共有四种自动程序模式；

1.14 自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min；

1.15 电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求；

1.16设备使用期限至少10年。

2.活检枪：

2.1 主要功能：用于乳腺、淋巴结等各种软组织肿瘤的组织活检

2.2 使用：消毒后可重复使用；

2.3 操作方式：触发按钮操作；

2.4 安全装置：发射安全栓、激活标志；

2.5 发射长度：可调节；

2.6 可匹配16G*10cm的穿刺针。

3.弱视综合治疗仪：

3.1 ▲适用人群:（屈光不正、屈光参差、形觉剥夺，斜视形成的弱视)各类型，各程度的弱视患者；

3.2 适用对象年龄:6个月-60 岁；

3.3 仪器包含功能:红闪、光刷、光栅、高对比、中对比、低对比、后像、视觉刺激、同时视、融合视、立体视、差异视、视觉追踪、绿闪、眼肌训练、裸眼立体、色光增视、机内视力测试；

3.4 操作模式：双目/单目；

3.5 ▲训练距离要求：眼离目镜3CM；

3.6 ▲各项功能工作时间：3-5分钟一个项目；

3.7 后像光最大光照度在0Lx～1200Lx范围内；	
3.8 红光闪烁频率为>5次/min ，熔断器：F0.3AL250V；

3.9▲波长要求：红光640nm，蓝光420nm 绿光500 nm；

3.10 ★配置要求：随机附件需配置：(1)红卡1个 (2)蓝卡1个 (3)白卡1个(4)绿卡1个(5)黄卡1个 (6)保修卡1张(7)操作说明书1份(8)描图笔1支(9)抹镜布1块(10)眼盖1个。