附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院2024年度医疗设备一批，具体内容如下：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 微波治疗仪 | 2 | 台 | 20000.00 | 53200.00 |
|  | 2 | 低频脉冲治疗仪 | 1 | 台 | 10000.00 |  |
|  | 3 | 电子针疗仪 | 4 | 台 | 800.00 |  |

★二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后15日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于贰年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2 设备保修期内开机率不低于95%。

6.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、项目服务内容及要求：

（一）采购包01：

1.微波治疗仪：

1.1 微波频率：2450MHz；

1.2 微波功率：治疗：0～99W，理疗：0～99W；

1.3 治疗时间：治疗：0～99秒，理疗：0～30分；

1.4 控制方式：自控和脚踏控制两种控制方式，可手动或自动复位；

1.5 显示方式：数码显示；

1.6 工作方式：连续波方式；

1.7 配置2个腔内辐射器：用于耳鼻喉腔内治疗，辐射器驻波系数≤2；

1.8 安全性：无用辐射＜10mW/cm²。外壳辐射＜1mW/cm²。自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能；

1.9 ▲具有功率调整自适应功能，输出功率稳定；

1.10 ▲具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；并采用加强保护，设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态；（提供软件测试报告）

1.11 主机采用一体化推车机柜；

1.12 ▲适用范围：主要适用于耳鼻咽喉部位炎症的治疗。

2.低频脉冲治疗仪：

2.1 主要功能：乳汁分泌少、乳腺管不通、乳腺小叶增生、术后镇痛；

2.2 显示界面：≥8寸显示屏；

2.3 操作方式：薄膜按键操作；

2.4 外观要求：便携式；

2.5 语音功能：使用过程中有相应语音操作提示，避免医护人员操作失误；

2.6 输出通道：双通道或四通道独立输出，可以同时多人或单人多部位治疗；

2.7 时间设置：0～99min 连续可调，步进时间为1 min，最大误差±1 min。屏幕显示面板倒计时显示治疗时间，治疗结束时，蜂鸣器报警，其结束治疗功能模块后无能量输出；

2.8 ★配置要求：配置台车1个、电极线、电极片（乳房用）。

3.电子针疗仪：

3.1 输出功率：10.0VA；

3.2 输出电流限值：≤10mA；

3.3 输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

3.4 输出脉冲路数：六路输出；

3.5 输出脉冲宽度：0.2ms±30％；

3.6 输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为±15％；

3.7工作模式：

连续波工作模式：连续；

断续波工作模式：工作15s，停5s；

疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比1:5；疏波5s，密波10s。