附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院超净配药器设备，具体内容如下：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 超净配药器 | 5 | 台 | 25000.00 | 125000.00 |

★二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后15日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.安装调试及验收：

3.1 供应商负责设备安装、调试。

3.2 货物到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.履约验收要求

4.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

4.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

4.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

4.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

4.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

5.售后服务及培训要求

5.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

5.2 设备保修期内开机率不低于95%。

5.3 零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

5.4 投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

5.5 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

5.6 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员。

三、技术要求：

- 超净配药器用途：用于病区、护士站的静脉用药溶解配置；

- 结构组成：具有主机、手柄、高效过滤器、紫外线加臭氧灭菌装置，可为所含溶液提供一个局部密闭的百级洁净环境；

- 具备过滤空气的功能，确保系统环境洁净度达到局部百级标准，使无芯杆注射器胶塞前进和后退；

- 高效过滤器洁净度要求：局部百级(≥0.3μm悬浮粒子不超过10000个/m³,≥0.55μm的悬浮粒子不超过4000个 / m ³；

- 净化过滤器：具有百级净化过滤器，可去除99.99%的微粒及微生物，配药器高效过滤器出风口达到百级标准)；

- 高效过滤器与无芯杆溶药注射器连接处须密闭；

- 高效过滤滤芯需定期更换；

- 溶药模式：具备高频和低频溶药模式；

- 具有系统开机自净功能。

- 质保期：不低于2年。