附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

- 项目概述：

本项目1个包，采购成都市龙泉驿区妇幼保健院姿态影像分析系统1套，具体内容如下：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姿态影像分析系统 | 1 | 套 | 250000.00 | 250000.00 |

★二、商务要求：

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后15日内。

1.2 交货地点: 成都市龙泉驿区妇幼保健院

2．付款方法和条件：

2.1 合同签订后，货物到指定地点，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方核拨预付款，合同总金额的50%款项；

2.2货物安装调试完毕并经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的40%款项；

2.3货物正常使用六个月后，乙方提交验收报告，经科室确认后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的15日内，向乙方核拨合同总金额的10%款项；

2.4 付款条件：每次款项的支付前提均为采购人在收到中标人出具的正规发票30日内予以办理款项的支付。

3.质保期：不低于叁年，质保期从验收合格之日起计算。

4.安装调试及验收：

4.1 供应商负责设备安装、调试。

4.2 货物到达采购人现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3 供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.履约验收要求

5.1 验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需双方签署验收单；

5.2 验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并按照相关技术要求进行安装、调试，并完全满足采购人采购提出的工作需要。

5.3 验收时须提供的产品资料：（1）合同复印件1份；（2）中标人资质、产品制造厂家资质及产品资质、投标产品制造厂家的授权文件纸质电子版各1套；（3）合格证、保修卡、使用手册等。

5.4 验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部货物运输、安装、调试等全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。

5.5 其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换设备，费用由中标人自行承担。

6.售后服务及培训要求

6.1 设备发生故障时，中标人接到通知后30分钟内提供电话等服务响应，48小时内到达现场维修。

6.2零配件供应：中标人应保证设备安装验收后备件供应不少于6年，备有所有必需的备件，保证需要时48小时内将配件送达采购人。

6.3投标产品制造厂家在国内应有24小时电话维修系统，在供货时须提供工程师名单、联系电话、通讯地址及备件的目录，保证8小时响应采购人的服务要求。

6.4 中标人或投标产品生产厂家的售后服务机构在对设备进行保养、维修后须向采购人管理科室提供经使用人员确认的纸质报告；中标人或投标产品生产厂家需提供每年不少于2次的日常巡查巡检设备，并提供纸质报告。

6.5 中标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人技术人员进行培训，培训人员须为设备制造厂家的专业售后人员.

三、项目服务内容及要求：

1.适用范围：

该系统需实现对儿童青少年体态动态监测、脊柱侧凸风险监测、以及足型扫描（足底维度数据、足底压力情况及足弓和拇指分析等）、体态风险快照、运动医学处方设定、数据统计分析等。

2.软件性能：

2.1 ▲可提供12项指标及检测范围：

头颈前倾度：0～180度

头颈平衡度：0～180度

圆肩度：肩平衡0～180度

脊柱侧倾度：0～180度

骨盆倾斜度：0～180度

髋平衡：0～180度

左膝关节内外翻：0～180度

右膝关节内外翻：0～180度

膝过伸：0～180度

人体重心垂直移动： ±10CM

人体重心水平移动： ±10CM；

2.2 检测精度：误差率≤5%；

2.3 可同时进行人体矢状面与冠状面体态分析，所需的影像时长≤3秒；

2.4 检测报告输出耗时≤30秒；

2.5 满负荷每小时检测报告生成数量≥80份；系统平均无故障时间不低于2000小时。

3.姿态影像采集装置：

3.1 传感器尺寸  1/2.3英寸；

3.2 像素密度：≤2.2μm；

3.3 光学视场：≥FOV-V 73°；

3.4 低照度：≤0.08 Lux；

3.5 帧率：≥30FPS；

3.6 动态范围：≥96dB。

4.中控系统：

4.1 单机版

4.2 操作系统：包含处理器管理、存储器管理、文件管理、设备管理、作业管理；

4.3 应用软件：需为儿童青少年姿态影响分析软件，功能能达到对儿童青少年体态动态监测、脊柱侧凸风险监测、以及足型扫描（足底维度数据、足底压力情况及足弓和拇指分析等）、体态风险快照、运动医学处方设定、数据统计分析

4.4 算力引擎：支持AI算法运行和数据处理的基础设施。

5.压力板：

5.1 产品尺寸≤600*400*5mm；

5.2 电源参数：DC5V/5W；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：30%～90%，不结露；储藏温度：-15℃～60℃；

5.3 传感器类型；高敏阵列薄膜型；

5.4 传感器直径：5mm；

5.5 传感器数量：不低于2500个；

5.6 压感传输：Max 100 FPS；

5.7 压感范围；0.1～5kg；

5.8 通讯方式：串口 VCP。

6.三维足底扫描仪：

6.1 需为激光足底扫描仪；

6.2 产品功能:矫正鞋垫设计，足底模型的数据采集；

6.3 备双模式扫描能力，激光扫描和白光拍照式扫描模；

6.4 ▲扫描数据与原脚形高度吻合，扫描的三维模型数据误差≤1mm；

6.5 ▲扫描能力：单程扫描时间≤5 秒，并可产生模型；

6.6 扫描的模型可直接显示真彩足部效果(非单种或数种色彩)，除了能清晰显示足部模型外，还能显示足部实际颜色，照片级显示效果；

6.7扫描仪支持全负重，半负重，无负重足部扫描；

6.8扫描仪支持脚形石膏模扫描；

6.9支持凹面脚型取模盒的扫描；

6.10可以通过色彩阴影分析足部高度；

6.11自动测量足部关键数据及关键位置；

6.12自动完成脚型数据分析，并显示报告；

6.13可输出STL，WRL数据，以便在其他矫正鞋垫设软件中应用；

6.14 ▲具备后置激光检测线，可检测足部后跟最否存在内外翻情况；

6.15 ▲具有前置激光检测线，帮助判断是否处于足部中立位；

6.16 具备脚踏开关触发扫描，即使不需要按软件扫描功能按钮;也能通过脚踏开关触发扫描功能;

7.便携式姿态影像分析系统：

7.1 该设备需轻便，图像显示清晰，需实现便于携带入校检查等功能，需提供至少12项指标：如头颈前倾度、头颈平衡度、圆肩度、肩平衡、脊柱侧弯度、骨盆倾斜度、髋关平衡、膝关节内外翻（双侧）、膝过伸、人体重心垂直移动、人体重心水平移动；

7.2 检测精密度，误差率≤5%；

7.3 可分别对人体矢状面和冠状面体态分析，所需影响时长≤6s；

7.4 ▲使用云计算系统自动生成检测报告、可自动判定被检测者数据风险情况并给出康复评估建议，同时报告需支持在设备商查看，后台数据导出、查看、下载及打印等；

8.检测环境要求：

8.1 检测用地≤8㎡；

8.2 受试者检测距离≤2M，支持受试者身高范围0.9-2.0M；

9.★配置要求：

整套系统需配置：主控机1台、工作站1套、姿态影像处理软件1套；姿态影像采集装置1台、姿态影像采集装置底座1台、地贴1张、足压板1台、便携式姿态影像处理系统2台、三维足底扫描仪2台。